玉林市细颗粒物和臭氧污染协同走航监测

项目实施方案

（送审稿）

一、项目采购政策依据

从我国情况来看，近两年在空气质量普遍改善、各项空气污染物浓度有所降低的情况下，臭氧浓度不降反升，臭氧已经逐渐成为仅次于PM2.5，影响优良天数比率的重要因素。“十四五”期间，既要保持PM2.5污染持续下降，又要扭转臭氧污染升高态势，实现重污染天基本消除。这将是我国空气质量持续改善、加快建设“美丽中国”的焦点和难点。

2020年3月3日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实，该文件明确规定要强化监测能力建设工作。

2021年4月28日，生态环境部制定了《细颗粒物和臭氧污染协同防控“一市一策”驻点跟踪研究工作方案》，其工作内容明确要“开展城市PM2.5和O3污染现状、趋势和时空分布特征研究，跟踪研判典型PM2.5和O3污染过程，分析PM2.5和O3污染成因”。

2021年5月10日生态环境部发布了《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》，其中要求开展颗粒物垂直分布和边界层高度监测工作。

2022年11月17日生态环境部发布了《臭氧污染防治攻坚行动方案》和《重污染天气消除攻坚行动方案》，其中要求开展重点区域全面开展臭氧来源解析、生成机理、主要来源和传输规律的研究，建立臭氧污染防治精准监督帮扶，加强重污染天气应对能力建设。

玉林市现有的监测手段主要有国控站、省控站，以地面监测为主，对于PM2.5和O3溯源监测尚缺乏全面的手段，导致站点周边微环境污染情况、市域和市内污染传输说不清楚，随着大气污染防治的深入，PM2.5和O3呈现相辅相成的关系，PM2.5和O3协同管控是十四五期间我市PM2.5和O3双治理的关键，由于PM2.5和O3均具有明显的扩散传输性，现有的监测手段仅仅是获取近地面的数据，要想实现PM2.5和O3双治理核心在于能够实现PM2.5和O3的快速溯源，掌握PM2.5和O3的生成、扩散和沉降规律，亟需开展在现有监测体系的基础上面开展以PM2.5和O3空间探测为主的走航监测。

二、采购内容

根据生态环境部《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》、《重污染天气消除攻坚行动方案》等文件要求，开展颗粒物激光雷达和臭氧激光雷达走航监测工作，保障玉林市环境空气质量监测工作持续、稳定开展。

项目内容包括1套颗粒物激光雷达、1套臭氧激光雷达。

（一）颗粒物激光雷达

新采购的颗粒物激光雷达将满足生态环境部《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》、《重污染天气消除攻坚行动方案》等文件要求。通过采用激光大气遥感监测原理探测激光传输路径上颗粒物浓度的时空分布。激光雷达向大气发射线偏振脉冲激光，激光传输路径上的颗粒物对激光产生米散射光信号，由接收系统接收并转换为电信号，再基于激光雷达方程算法反演，可得到大气中颗粒物浓度的时空分布及相关数据产品，本产品能够同时结合水平扫描、走航探测、定点观测实现探测方式的优势互补；实现实时监测污染排放影响范围、扩散方向；实现对区域性的颗粒物污染分布和传输情况进行监测。

主要技术参数：

▲时间分辨率：1s及其倍数可调。（提供省级或以上的第三方机构出具的检测报告）

空间分辨率：3m及其倍数可调。

（3）探测盲区：≤30m。

（4）探测距离：≥15km。

（5）脉冲能量：≥500μJ。

（6）光源重复频率：≥6kHz可调。

（7）▲大气瑞利散射信号拟合偏差:≤20%。（提供省级或以上的第三方机构检测报告）

（8）▲环境适应性：内置半导体制冷装置。（提供省级或以上的第三方机构出具的检测报告）

（9）远程较准功能：雷达光路发射系统前端装有电动调整架，可实现远程调整激光雷达光束指向。

（10）▲走航功能：在0~120km/h的行驶过程中，可以边行边测，最多33米，即可以出一条监测数据，走航数据分别率：≥1秒，走航GPS空间误差：≤1米（提供省级或以上的第三方机构出具的检测报告）

（二）臭氧激光雷达

新采购的臭氧激光雷达将满足生态环境部《“十四五”全国细颗粒物与臭氧协同控制监测网络能力建设方案》、《重污染天气消除攻坚行动方案》等文件要求。使用全固态激光器作为光源，其优势在于尺寸小型化、系统工作稳定可靠、寿命长易于维护等。臭氧激光雷达采用差分吸收原理，发射和接收可见光及紫外激光，利用臭氧在不同波长处的吸收差异反演测量路径上的臭氧浓度分布廓线。臭氧激光雷达可实现三维扫描、实时监测、全自动化运行的大气臭氧三维立体监测激光雷达系统。本产品能够同时结合水平扫描、走航探测、定点观测实现探测方式的优势互补，实时监测臭氧生成扩散方向以及对区域性污染分布和传输情况进行监测。

主要技术参数：

（1）▲时间分辨率：1s及其倍数可调。（提供省级或以上的第三方机构出具的检测报告）

（2）空间分辨率：3m及其倍数可调。

（3）探测距离：≥5km。

（4）光源重复频率：2kHz-7kHz可调。

（5）空间模式：TEM00，M2≤1.3。

（6）▲扫描周期：臭氧雷达具备扫描功能，扫描一周在采集360条数据且每条数据不少于5000个脉冲的情况下，时间是6min。即获取清晰有效扫描圆形热力图），期间采集360条数据，每条数据不少于5000个脉冲。（提供省级或以上的第三方机构出具的检测报告）

（7）摄像功能：雷达具备摄像功能，摄像功能系统与雷达主机一体化设计。

（8）▲防护等级：为了适用多场景的观测，雷达具备IP55的防护等级。（提供省级或以上的第三方机构出具的检测报告）

（9）▲臭氧雷达具备走航功能。（提供省级或以上的第三方机构出具的检测报告）

（10）质量：≤30kg。

（三)运维质保

一年运维质保期间提供一辆纯电车辆，续航里程大于500公里，满足走航需求，包括车辆日常运行相关费用、车辆改装费和过路费（玉林境内），同时提供设备仪器的维修、更换、校准等服务。

1.颗粒物激光雷达和臭氧激光雷达

1.1每日工作项目

(1)每日远程检查仪器运行状态。

(2)查看工控机能否登录，查清断网或关机原因。

(3)采集软件是否在运行。

(4)采集软件正常采集，正常显示回波信号。

(5)分析软件是否在运行；分析软件定时刷新，数据保存正常。

(6)如遇异常状况，立即进行检查，远程不能解决的安排现场进行检查。

1.2月度工作项目

每月去1次现场巡视，并做好巡检记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1)检查电路系统、通讯系统是否正常，温度湿度是否正常。

(2)清洁望远镜接收系统上的灰尘。

1.3半年工作项目

(1)进行半年度光路校准，校准工作完成后，做好校准记录，主要内容含：激光能量检查、激光光斑特征检查、回波信号检查、背景基线、噪声检查，光谱仪校准等。

(2)对数据进行备份。

1.4年度工作项目

（1）检查雷达采集模块各个通道高压工作是否正常。

（2）检查激光器输出能量及能量的稳定性，如出现能量波动异常需要及时维修激光器。

（3）进行年度激光器校准和光路校准。

（4）针对颗粒物激光雷达和臭氧激光雷达移动源监测热点，结合本地国省控数据综合分析，提供全域的精准科学的管控建议。

2.走航监测服务

为了强化全域PM2.5和O3协同管控，项目配备常驻2名技术工程师利用雷达结合纯电车辆针对玉林市开展全域的走航监测工作，辅助区域进行大气污染防治工作，具体包括重点源的走航监测、城区网格化的走航监测、传输通道的走航监测。一旦出现高值热点，实时在全市大气污染防治群里面发布污染信息，各属地环保专员针对走航热点位置开展巡查工作，并将溯源结果反馈至全市大气污染防治工作群内，属地环保专员同步将处理结果反馈到全市大气污染防治工作群内，一旦处置符合要求，溯源工作完成闭环，如果不符合要求，继续开展雷达系统交办，直到处理达标。

车辆主要技术参数：

（1）长*宽*高(mm)：≥4700mm*1800mm*1600mm

（2）纯电续航里程(km)：≥500km

（3）整备质量(kg)：≥1900kg
（4）最大载重质量(kg)：≥2200kg

（5）配备可打开式天窗

三、项目预算

本项目总预算250万元。

四、资金来源

根据《玉林市财政局关于提前下达2025年中央大气污染防治资金预算的通知》（玉市财建〔2024〕82号）文件，自治区下达玉林市“玉林市细颗粒物和臭氧污染协同走航监测项目”专项资金250万元。

五、采购方式

属于政府采购项目，拟采用竞争性磋商的采购方式，不接受联合体投标，面向中小企业，委托代理机构实施。

六、采购实施部门和负责人

玉林市生态环境局大气环境科，负责人曾东波。

七、时间安排

本项目从开始到验收预计需要4个月时间（包含前期项目立项与招投标工作），项目工作步骤安排如下：

2025年7月下旬完成项目财评，审定项目招标最高限价，并进行项目采购意向公开；

2025年8月下旬完成项目采购意向公开；

2025年9月下旬明确招标代理机构并签订代理合同；

2025年10月上旬完成采购计划报批和招标文件挂网；

2025年10月下旬开标，确定中标单位并签订合同，启动实施项目；

2025年11月上旬启动项目建设，工期约45天；

2025年12月中旬项目竣工，项目验收，进入运行阶段。