玉林市机动车尾气遥感监测系统

2025年度运维服务项目采购方案

(公示版)

一、项目采购背景（理由、政策依据）

（一）采购理由

随着玉林市经济快速发展，机动车保有量急剧增加，机动车尾气污染物排放已成为影响大气环境质量的重要因素。遥感监测技术作为高效筛查高污染、高排放车辆的核心手段，是落实“精准治污、科学治污”的关键环节。根据《关于印发广西壮族自治区2020年度大气污染防治攻坚实施计划的通知》（桂环规范〔2020〕5号）要求，为加强柴油货车污染管控，南宁、柳州、桂林、北海、贵港、玉林市建成不少于3个遥感监测点位，玉林市于2020-2021年间先后建成2处遥感监测（含黑烟抓拍）、1处固定式黑烟抓拍共3处机动车尾气遥感监测点位（具体见表1）。目前我市已建成的3处机动车尾气遥感监测点位因运维服务中断或到期，设备缺乏维护，导致系统无法稳定运行，直接影响对超标排放车辆的实时监管和数据分析能力，导致我市道路行驶车辆监管工作推进缓慢，甚至无法完成自治区生态环境厅下达玉林市的2025年移动源工作目标，存在污染防治攻坚战成效考核被扣分的风险。

为贯彻落实自治区生态环境厅等9部门《关于印发广西进一步优化机动车环境监管工作方案的通知》（桂环函〔2025〕584号）、《自治区生态环境厅办公室关于加强机动车遥感（黑烟）监测平台数据联网工作的通知》文件精神，我市亟需通过专业运维服务保障系统功能正常运行，强化机动车遥感（黑烟）监测平台数据应用，提升我市机动车环境监管精细化、数字化水平，保证我市按时按质完成2025年移动源工作目标。

（二）政策依据

1.国家法律法规要求

1.1《中华人民共和国大气污染防治法》第五十三条明确规定：“地方人民政府生态环境主管部门可通过遥感监测等技术手段对在道路行驶的机动车大气污染物排放状况进行监督抽测。”

1.2《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出“构建机动车‘天地车人’一体化监控系统，强化超标排放治理”。

2.自治区及地方政策部署

2.1《广西壮族自治区机动车污染防治条例》要求“加强机动车尾气遥感监测能力建设，确保监测数据真实有效”。

2.2玉林市“十四五”生态环境保护规划明确将“完善机动车尾气遥感监测网络”列为重点任务，强化科技支撑作用。

3.技术规范与运维必要性

3.1生态环境部《机动车遥感监测平台联网规范》（HJ1237-2021）要求地方建立稳定、规范的运维体系，保障设备正常运行和数据实时传输。

3.2遥感监测设备涉及精密仪器校准、软件系统升级、数据联网对接等专业技术，需由具备资质的第三方机构提供专业化运维服务，确保监测数据的准确性、连续性和合法性。

（三）采购必要性

通过采购2025年机动车尾气遥感监测系统运维服务，可全面恢复并保障3处遥感点位的稳定运行，实现以下目标：

- 提升监管效能：实时筛查超标车辆，支撑生态环境部门精准执法。

- 强化数据分析：为机动车污染治理提供科学依据，助力“双碳”目标推进。

- 规避风险：避免因设备故障或数据缺失导致的环保考核问责风险。

- 落实政策要求：完善玉林市“天地车人”一体化监控体系，履行政府污染防治主体责任。

综上，本项目采购是落实国家及地方环保政策、破解当前运维困境、提升机动车污染治理能力的必要举措，符合财政资金使用绩效导向。

表1：玉林市机动车尾气遥感监测系统点位运行情况

| 序号 | 遥测设备类型 | 工作点位 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式遥感监测（含黑烟抓拍） | 民主南路百丰物流东北侧 | 已停运 |
| 2 | 固定式遥感监测（含黑烟抓拍） | 玉北大道茂林卫生院 |  |
| 3 | 固定式黑烟抓拍 | G324玉林垃圾处理厂路口 |  |

二、采购内容

（一）提供及时、准确、有效的监测数据，对机动车尾气遥感监测点位的运行质量应达到以下指标：

1、监测数据捕获率达到80%以上；（捕获率=遥测检测量/车流量，遥测检测量=合格量+超标量+无效量）；

2、监测数据质控合格率达到80%以上；（合格率=遥测检出量/遥测检测量，遥测检出量=合格量+超标量）；

3、异常故障情况处理达到100%。

（二）运维与质控要求

本项目的机动车遥感监测平台的运维工作主要分为日常运维、质控管理、数据分析服务等，根据国家最新监测系统技术要求和规范，定期检查站点环境、仪器仪表、数据传输、条件支持等运行状态，及时处理故障，做好预防性维护工作；同时定期做好监测质控管理，保证数据的可溯源和可靠性。对遥感监测设备运行时的数据进行分析，形成报告。具体内容见下表。

表２：运营工作要求表

| 运营项目 | 运维内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、日常运营管理 |  |  |
| 站点环境 | 户外专用配套机柜、龙门架、L型杆件、F型杆件、户外LED显示屏 | 户外专用配套机柜内部保证满足设备运行温度要求，工控机、网络设备正常工作；龙门架、LED杆件安全温度，无生锈腐蚀现象，杆件固定牢固，能抗风防震；户外LED显示屏正常显示。设计表格及时做好记录。 |
| 仪器检修 | 光源发射装置、光源接收装置、光路反射装置、定期完成系统光学器件。反射装置及摄像机镜头清洁，气象系统，车辆牌照系统、测速系统。 | 严格按照仪器说明书及日常检修指南进行仪器、系统的维护，定期完成系统光学器件。反射装置及摄像机镜头清洁，更换消耗品等工作，仪器运行在最佳的工作状态；故障及时修复或使用备机；设计表格及时做好记录。 |
| 通讯、数据传输 | 数据采集与传输、路由器、光纤、质控平台软硬件等,监控数据上传情况。 | 保证仪器数据输出、接收准确，保证电话和通讯线路畅通（不可抗拒因素除外）。 |
| 国家标准方法监测 | 监测仪、数据采集仪、采样系统、电源、恒温装置、显示屏等设备。 | 1.机柜内部保证满足设备运行温度要求，按照国家标准对监测仪、数据采集仪、采样系统等设备进行定期检查、维修、清洁、校准并做好相关记录，按照设备进行建档并定期更新；发现故障、异常及时通知生态环境局，提出解决办法并协助生态环境局解决问题。负责易耗件以及故障配件的更换，并保证本地的易耗件、配件的库存满足及时更换和维修的需求。 2.对气态分析仪器和颗粒物监测仪器每年应至少进行一次预防性维护，维护内容至少包括：更换监测仪器中的紫外灯、光电倍增管、制冷装置、转换炉和发射光源（氙灯）等关键零部件；对仪器电路各测试点进行测试与调整；对仪器进行气路检漏和流量检查；对光路、气路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理；对仪器的输出零点和满量程进行检查和校准，并检查仪器的输出线性。 |
| 二、质控管理 |  |  |
| 测量设备检定/校准 | 遥测主机、黑烟车抓拍仪测量设备的检定/校准。 | 制定检定/校准计划并定期实施检定/校准，对检定/校准结果进行确认，形成确认记录，保证满足仪器说明书及国家规范要求，保存计划和检定/校准结果确认表格和检定/校准证书。 |
| 遥测设备的准确度检查 | 定期使用有证标气（CO、CO2、HC、NO、N2）和不透光滤光片对遥测设备进行标定。 | 绝对误差或相对误差应达到标准要求，设计表格，每次做好记录。 |
| 遥测设备的精密度检查 | 定期对遥测设备的CO、CO2、HC、NO和不透光度指标进行精密度进行检查。 | 各项指标的重复性应达到标准要求 |
| 国家标准方法监测仪器设备 | 需配备必要的质量控制设备、备用设备，定期对现场设备进行检查、校准。 | 按照国家标准进行质控管理。若自动检查任务不能完成，必须在当天通过远程遥控操作重做该检查项目。若仍然不能完成，当天内必须到达现场检查维修，如发生不良或故障按照应急处理告要求进行。 若检查结果超过规定的警限或控制限，当天内必须到达现场检查维修，如发生不良或故障按照应急处理要求进行。 |
| 三、数据分析 |  |  |
| 数据分析 | 审核黑烟车、分析监测数据形成报告。 | 定期审核黑烟车并将黑烟车信息添加至玉林市机动车排气污染防治信息系统集中超标车清单，通过机动车遥感（黑烟）监测平台筛查中重型货车超标排放问题线索，并溯源超标问题突出车辆的汽车制造企业、排放检验机构、所属运输企业、注册登记地等。 |

三、项目预算

参考往年运维费及各区内地市项目情况（平均一个点位一年运维服务费14-15万/年），运维服务期1年，3个点位总预算为393600元/年。

四、资金来源

本项目资金来源于《玉林市财政局关于批复2025年部门预算的通知》中列支的玉林市机动车尾气遥感监测系统及黑烟车抓拍监控系统运维服务40万元。

五、采购方式

拟采购竞争性磋商采购方式，委托代理机构组织实施。

六、采购单位

玉林市生态环境局大气环境科

七、时间安排

2025年11月签订合同，2026年11月运维期到期。

八、附件

1.服务考核要求

为进一步规范玉林市机动车尾气遥感监测系统管理，明确工作要求和责任，完善运维监督考核机制，确保机动车尾气遥感监测系统在稳定可靠的环境下运行，及时掌握排放超标车辆运行状态，充分发挥技防手段作用，制定相关考核制度。

2.组织架构及职能

（1）运维管理小组：负责制定运维服务内容、要求并建立相关监督考核机制，指导运维服务，对服务提供商定期考核。

（2）维护服务：机动车尾气遥感监测系统运维服务按﹤生态环境局要求提供具体运维服务，服务内容和质量须接受生态环境局监督考核，日常工作接受运维管理小组指导。

3.考核评价细则

按照以下考核细则，运维期满后对服务提供商的运维情况进行考核。后期如需对考核细则进行变更的，以玉林市生态环境局解释为准，玉林市生态环境局以考核结果对服务提供商采取扣减服务费用、解除服务合同等措施。

（1）考核分数≧80，支付合同款80%（首付款为20%）的运维服务费；

（2）60≦考核分数﹤80，按照所得分数换算成百分比支付，支付金额=合同款80%×考核分数%；

（3）考核分数﹤60，视为不及格，支付金额为0；
    （4）考核分数为3个点位的考核分平均数。

考核评分表（每套）

| 序号 | 考核项目 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正常运行天数 | 60 | 1、运维期内，故障天数在18天（含）以内得满分；故障天数在24 天（含）以内的，超出18天的部分，每天扣0.5 分；故障天数在36天（含）以内的，超出24 天的部分，每天扣1 分；故障天数在48天（含）以内的，超出36 天部分，每天扣2 分；超过60 天的不得分。 2、故障天数指遥测（黑烟）系统每连续24小时（含）以上无有效数据上传至监控平台即算一次故障天数。有效数据应符合“检查主机的基本情况，包括设备是否运行正常、监测数据是否缺项、数据上传是否正常，控制机柜的外观是否正常，机柜内部是否有积水等。监测数据完整且上传指产出有效数据，即全部参数（包括各项尾气参数、气象参数、VSP 参数、LED 显示屏显示等）上传正常，应满足《机动车遥感监测平台联网规范（试行）》、及《在用柴油车排气污染物测量方法及技术要求》（遥感监测法）(HJ 845-2017)所规定的技术指标且数据上传应保证准确、及时、有效，国家另行出台新规范的，参照规范执行”中的要求，缺少任一项标准规定数据即视为无效数据。 3、除暴雨、暴雪、冰冻、涨水等自然灾害造成运维人员完全无法出行的可不算故障天数外，其他均应按要求计算。 4、上述故障天数不包括停电、拆迁、交通事故等，停电、拆迁、交通事故等造成设备未运行的在此以正常天数计，另外扣费。 |  |
| 2 | 日常维护及设备保养 | 20 | 1、每周远程检查或现场巡查（节假日不休息，除特别指出的之外）均应维护，周运维记录单不完整规范的，扣1 分，扣完为止。 2、按月、季度、年度对现场遥测/黑烟设备进行保养，保养包括机柜内外清洁、机柜内部线路整理、耗材和零配件更换、设备维护校准等，考核以提供的月度保养记录单和现场保养照片为准。季度保养和年度保养时，提供季度保养和年度保养记录单和现场保养照片。未进行保养和未提交保养记录单和现场保养照片的发现一次扣1 分。 3、维护人员应主动发现系统问题并维修至系统正常运行，若发现系统问题，而维护人员不解决或不及时解决的，发现延误一日扣1分，扣完为止。 4、运维方案、维修报告（含耗材及零配件清单）、应急预案等相关档案资料完备，每缺少1 项扣1 分。 5、设备无法正常运行的，包括非人为因素（停电、拆迁、交通事故等）及设备故障等导致暂时无法恢复正常运行的，服务提供商应在48 小时内以书面形式报告生态环境局，每延误1 日扣1 分，扣完为止。 6、服务提供商应建立数据备份和恢复机制，因未建立数据备份和恢复机制导致数据丢失的，发生一次扣10分 |  |
| 3 | 运维响应 | 20 | 1、未在规定期限内提交考核等材料的，每延误1 日扣1 分。 2、未在规定期限内完成采购方规定的相关工作的，每延误1 日扣1 分。 3、由于未及时更换易损易耗件、校准设备导致数据不正常超过2 天的，发现一次扣2 分。 4、设备故障短期无法解决但未及时更换备用设备的，发现1 次扣2 分。 5、由生态环境局检查发现或市民投诉反馈且服务提供商未上报的设备故障问题，发生一次扣5 分。 |  |
| 4 | （加分项） | 15 | 对于招标文件规定之外的事项，投标人提出建议，改进系统功能使得系统功能更完善，使用更方便；或发生突发事件时，保障了设备及系统安全。每个建议或措施被实施并取得成效的，由投标人提交加分申请及相应改进报告，生态环境局认可的每次可+5 分；但总分不得超过100 分，总分超过100 分的以100 分计算。 |  |
| 5 | （附加项） | 100 | 1、监测仪器通过校准认证的，不扣分也不加分。监测仪器未经校准认证，或校准认证未通过，导致现场监测数据失真的，扣100 分。 2、服务提供商应对监测数据及相关分析报告保密，未经生态环境局同意，私自公布或作为他用的，扣100 分。 3、服务期间未满足规定的其他事项的，发现一次扣2 分。 |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |